BSL-1实验室基本要求

| 项 目 | 要 求 | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选址 布局 | 1.无需特殊选址，普通建筑物即可，办公区和实验活动区应分开。 |  | √ |  |
|  | 2.实验室的防火和安全通道设置应符合国家的消防规定和要求，实验室的走廊和通道应不妨碍人员和物品通过。应设计紧急撤离路线，紧急出口应有明显的标识。 |  | √ |  |
| 建筑 设计 和 建造 | 3.实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。 |  | √ |  |
|  | 4.实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。 |  | √ |  |
|  | 5.实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀。地面应平整、防滑，不应铺设地毯。 |  | √ |  |
|  | 6.实验室应有足够的空间和台柜等摆放实验室设备和物品。实验室台柜和座椅等应稳固，边角应圆滑。实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和易消毒。实验台和橱柜应牢固稳定。 |  | √ |  |
| 建筑 设计 和 建造 | 7.实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求和卫生等相关要求。实验室内应避免不必要的反光和强光。 |  | √ |  |
|  | 8.在实验室门口处应设存衣或挂衣装置，可将个人服装与实验室工作服分开放置。 |  | √ |  |
|  | 9.实验室门口应有生物安全一级实验室标识。需要时（如：正当操作危险材料时），房间的入口处应有警示和进入限制。 |  | √ |  |
|  | 10.应设应急照明装置。应有足够的电力供应。应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同的电源插座。应有可靠的接地系统，应在关键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。 |  | √ |  |
| 防护 设备 | 11.实验室应设洗手池，宜设置在靠近实验室的出口处。洗手龙头应为自动感应式、长手柄式或脚踏式，并配备消毒洗手皂液。 |  | √ |  |
|  | 12.实验室应有防止节肢动物和啮齿动物进入的措施。如果有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗。 |  | √ |  |
| 防护 设备 | 13. 实验室内应有空气和物体表面消毒的设备和设施。必要时，应配备适当的灭菌设备。 |  | √ |  |
|  | 14.供水和排水管道系统应不渗漏，下水应有防回流设计。应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。应配备适用的通讯设备。 |  | √ |  |
|  | 15．若操作有毒、刺激性、腐蚀性、放射性物质、高压气体和可燃气体，应根据需要配备洗眼装置、紧急喷淋装置、负压排风柜或符合国家、地方的相关规定和要求的装置。 |  | √ |  |

注:基本要求遵照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）