- 机电产品国际招标

- 标准招标文件

（第二册：投标邀请、投标资料表、合同专用条款、

货物需求一览表及技术规格）

- 招标编号：2086-194GJ2019075

招标项目名称：彩色多普勒超声诊断系统采购国际招标项目

采购人名称： 福建省立医院

福州华腾招标有限公司

二0一九年十二月

- 第五章   投 标 邀 请

日    期：2019年XX月XX日

招标编号：2086-194GJ2019075

- 福州华腾招标有限公司 （以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请合格投

标人就彩色多普勒超声诊断系统采购国际招标项目的下列货物和有关服务提交密封投标标：

招标货物名称及数量：

| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 (万元） | 主要技术 规格及要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 230 | 后附 | 合同生效90天内交货。 |
|  | 1-2 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 220 |  |  |
|  | 1-3 | 高集成彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 130 |  |  |
|  | 1-4 | 胸阻抗断层成像仪 | 1套 | 90 |  |  |
| 合计人民币：大写陆佰柒拾万元整（¥6700000.00元） |  |  |  |  |  |  |

- 有意向的合格投标人可从福州华腾招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．有意向的投标人可从 2019年  月  日起每天（节假日除外）上午8:30 至 12:00时（北京时间），下午 15:00 至 18:00 时（北京时间）在福州华腾招标有限公司（福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室）购买招标文件。

4. 招标文件售价：300元人民币或 45美元，售后不退。[邮寄购买，另加 50 元人民币（国内）或 50 美元（国外）。福州华腾招标有限公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。]未购买招标文件的不得参加投标。

5. 所有投标文件应于 2019年   月    日 10:00 时（北京时间）之前递交到福州华腾招标有限公司开标大厅（福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室） 。

6．定于 2019年   月    日 10:00 时（北京时间）在福州华腾招标有限公司开标大厅（福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室）公开开标。

7．投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com/）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

招标机构：福州华腾招标有限公司

详细地址：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室

邮    编： 350003

联 系 人：  吴明珠

电    话： 0591-83300142-8005

传    真： 0591-83300143-8008

电子邮箱： fzhuateng@163.com

人民币开户行：中信银行福州榕城支行

开户名称：福州华腾招标有限公司

账    号：7341 2101 8260 0161 407

注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

- 第六章     投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 和 招 标 文 件 |  |  |
| 1.1 | 招标人名称：福建省立医院 招标人地址：福州市东街口134号 联 系 人：胡敬佃 电 话：0591-88216078 |  |
| 1.1 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断系统采购国际招标项目采购合同 |  |
| 1.2 | 招标机构名称：福州华腾招标有限公司 地 址：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室 电 话：0591-83300142-8005 联系人：吴明珠 邮 箱：fzhuateng@163.com 传 真：0591-83300142-8008 |  |
| 2.2 | 合格货源国限制： 应为来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| 8 | 投标的语言：中文和/或英文，如有冲突以中文为主。 |  |
| *11.4 | 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |  |
| *11.5 | 本次招标合同包1最高限价为：人民币670万元。超过合同包最高限价为无效报价。 |  |
| 11.6.1 | 中华人民共和国境内货物和服务投标报价：现场交货价（包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随服务费）。 |  |
| 11.6.2 | 中华人民共和国境外货物和服务投标报价：DDP（包含进口环节税、增值税、运保费等货物到达医院现场期间所发生的一切费用）。 |  |
| 12.1 | 中华人民共和国境内货物和服务投标货币：人民币。 |  |
| 12.2 | 中华人民共和国境外货物和服务投标货币：美元或其他国际主要流通货币。 |  |
| *13.1 | 本次招标不允许联合体投标。 |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| *13.3 | 资格证明文件： 1.如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商同意其在本次投标中提供货物的正式授权书。（格式见第四章制造商出具的授权函） 2.投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备，并提供证明材料； 3．投标人应当提供在开标前三个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明的原件或复印件。 4．境内投标人应提供合格的营业执照（副本）复印件和医疗器械生产（经营）许可证复印件。 5.投标人提供的货物如属3C认证产品的，则应提供该货物已获得的3C认证的有效证明材料。 6．境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 投标人应在投标文件中提供上述认证证书的复印件并加盖投标人公章，不满足该资格标准的，将导致其投标文件被拒绝。 评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |  |
| 14.3 | 货物验收后运行十年所需的备件。 |  |
| 15.1 | 投标保证金金额：合同包1为13.4万元人民币。 |  |
| 15.3 | 投标保证金形式： 汇票、转帐、现金支票或电汇。（以支票形式提交的投标保证金应当从银行账户转出） 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内有效。 |  |
| *16.1 | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |  |
| 17.1 | 正本份数： 壹 份（中文本）； 副本份数： 肆 份； 电子版（U盘或光盘）： 壹 份，电子版与投标文件正本包装在同一信封内。 正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，应编制封面、目录、页码。 |  |
| *17.2 | 投标文件正本的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注“▲”的条款或参数）响应等相应内容必须逐页小签，否则构成投标将被否决。 |  |
| 18.2 | 投标书递交至：福州华腾招标有限公司 |  |
| 18.2 | 投标邀请的标题：彩色多普勒超声诊断系统采购国际招标项目 编 号：2086-194GJ2019075 |  |
| 19.1 | 投标截止期：2019年 月 日上午10:00 （北京时间） |  |
| 开 标 与 评 标 |  |  |
| 22.1 |  | 开标日期：2019年 月 日上午10:00 （北京时间） 地 点：福州华腾招标有限公司 |
| 23.1 |  | 评标办法：最低评标价法 |
| 26.3 |  | 评标价量化因素：投标人须知第26.3 1). 2). 3). 4). 5). 7). 8). |
| 26.4.1 |  | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件包装箱的尺寸和运输重量。 |
| 26.4.2 |  | 交货期的偏离 所选方案： 26.4.2 1) 交货期：合同生效90天内交货。 调整用的百分比（%）：每超过一周，评标价增加投标总价的1 %；最高不能超过2周，超过2周则为废标。 |
| *26.4.3 |  | 付款条件的偏差 所选方案：26.4.3 1) 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离将导致否决投标。 |
| 26.4.4 |  | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) |
| 26.4.5 |  | 买方中国境内的备件供应和售后服务设施所需费用：买方在中华人民共和国境内得到投标货物的备件供应和售后服务设施的可能性，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加1%。 |
| 26.4.6 |  | 决定运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 |  | 设备性能和生产率：所选方案：26.4.7 2） 调整方案： 投标人应对招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中各条（款）的要求逐条（款）响应。 - 标注“▲”号的为关键性条款，对这些关键性条款的负偏离投标将 - 导致否决。投标人应在投标文件中对标注“▲”号的技术参数提供生产厂商公开发布的印刷资料、检测报告等技术支持资料，未提供的评标时评标委员会有权不予认可。 2.除“▲”号外其它条款如达不到招标文件所要求的,每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 3.除“▲”号外其它条款合计负偏离≥10项（款）不满足要求，则技术评议不合格。 4.凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。招标文件中标注“▲”号的为关键商务条款、技术参数，对这些关键商务条款、技术参数的任何偏离投标将导致否决。 |
| 26.4.8 |  | 备选方案及其它额外的评标因素和标准： ① 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。 ② 对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| *36 | 36.1 招标服务费： 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费： 1）以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数； 2）招标服务费收费标准为：参照福建省立医院2019年度协议为准，以当日采购人项目的总中标金额为计费基数，整体下浮30%计取招标代理服务费； 3）招标代理服务费币种与中标签订合同的币种相同；如需以人民币支付，以招标服务费金额为基数，按开标日中国银行公布的汇率卖出价折算。 4）中标人应在领取中标通知书前按规定的标准一次性向招标公司缴清招标代理服务费。 36.2 中标人如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 - 36.3 投标人应按招标文件规定的格式及要求提供招标服务费承诺书，如不满足，其投标将被否决。 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| ① 境内投标商如是代理，必须是经过制造商正式授权；对于未经制造商授权，其投标将被拒绝。 ② 投标人在投标截止期前如未在中国国际招标网（www.chinabidding.com）上作为供应商网上注册，未完成注册不得参加投标。 ③特别提示：投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件。 ④投标人在填写技术规格偏离表时应对招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则视为未做实质性响应，其投标文件将拒绝。 |  |  |

- 第七章     合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福建省立医院（福州市东街口134号） 项目现场名称：福建省立医院（福州市东街口134号） |
| 7.1 | 履约保证金金额：无 履约保证金币种：合同货币 |
| 7.3 | 履约保证金形式：电汇、转账、银行保函或不可撤销的信用证 |
| 11 | 项目现场：福建省立医院（福州市东街口134号） |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 1).2).3).4).5) |
| 17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行一年所需的备品备件清单及单价，其费用包括在合同价格内。 |
| 18.2 | 质量保证期为设备最终验收合格后贰年。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方接到买方通知后，免费维修的响应时间≤2小时，更换缺陷部件的时间：境内部件≤3个日历日，境外部件≤10个日历日。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： - 支付方式：银行转账。 1）境内中标人： 签订合同后支付60%货款，货到安装验收合格后按医院正常程序付35%货款；验收合格满一年后无质量问题的情况下付清5%尾款。 2）境外中标人： 签订合同后支付60%货款，货到安装验收合格后按医院正常程序付35%货款；验收合格满一年后无质量问题的情况下付清5%尾款。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：福建省立医院（采购人指定地点） |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和（合同买方/制造商所在国）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 在中国境内外发生的与本合同执行有关的一切税费及所有相关法律责任均由卖方负担。 |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动 |  |

- 货物需求一览表及技术规格

- 一、项目概述：本次招标的医疗设备为福建省立医院超声科需要新增3套彩色多普勒超声诊断系统，重症医学二科新增1套胸阻抗断层扫描仪。该设备应具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全，并具良好的升级能力设计，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。希投标方提供贵公司近年最新的设备，且需配备完整。

- 二、货物需求一览表：

| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 合同生效90天内交货 | 福建省立医院（采购人指定点） |
|  | 1-2 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-3 | 高集成彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |  |  |
|  | 1-4 | 胸阻抗断层成像仪 | 1套 |  |  |

- 三、主要技术规格及要求:

（1） 品目号1-1  全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪   数量：1套

1、设备用途:主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 2、主要技术规格及系统概述

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 主机成像系统： |
| ▲1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| ▲1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| 1.3 | 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 |
| 1.4 | 脉冲优化处理技术 |
| 1.5 | 海量并行处理技术 |
| 1.6 | 自适应增益补偿技术 |
| 1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； |
| 1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 1.9 | 脉冲反向谐波成像单元； |
| 1.10 | 彩色多普勒成像技术； |
| 1.11 | 彩色多普勒能量图技术； |
| 1.12 | 方向性能量图技术 |
| 1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； |
| 1.14 | 动态范围≥320dB |
| ▲1.15 | 数字化通道≥7,000,000 |
| 1.16 | 智能全程聚焦技术； |
| 1.17 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |
| 1.19 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |
| 1.20 | 实时二同步 /三同步能力； |
| 1.21 | - 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； |
| - 2.先进成像技术： |  |
| 2.1 | 造影成像技术 |
| 2.1.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |
| 2.1.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |
| 2.1.3 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |
| 2.2.1 | 测量功能,电影回放功能 |
| 2.2.2 | 线阵、凸阵及容积探头具备 |
| 2.2.3 | 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |
| 2.3 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |
| 2.4 | 3D/4D成像功能 |
| 2.4.1 | 具备三维、四维实时成像功能，支持矩阵探头检查成像 |
| 2.4.2 | 具备自由臂三维成像 |
| 2.4.3 | 具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等 |
| 2.5 | 矩阵容积成像：瞬间矩阵容积成像，1秒快速容积数据获取 |
| 2.6 | 具备相交互两个平面同屏同时相实时成像技术 |
| 2.7 | 弹性成像技术 |
| 2.7.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |
| 2.8 | 剪切波定量技术 |
| 2.8.1 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |
| 2.8.2 | - 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 |
| 2.8.3 | 取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm |
| 2.8.4 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量 |
| 2.8.5 | 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 |
| 2.8.6 | - 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |
| 2.9 | 具备智能多普勒血管检查技术 |
| 2.9.1 | 单键优化二维、多普勒图像质量 |
| 2.9.2 | 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 |
| 2.10 | 超声声速自动校正技术 |
| 2.11 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |
| 2.12 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 |
| 2.13 | - 臻容成像，真实可视化胎儿写照，瞬时高集束容积成像带来前所未有的容积细节，真实容积渲染展现逼真的胎儿立体信息，可变光源技术多方位呈现解剖结构信息，独有Z轴光源移动可自内而外的多角度观察 |
| 2.14 | 臻视成像，呈现透视容积效果，采用内部光源投照。透视成像带来更加清晰的视觉效果，更加适用于脏器表面、骨骼、胎儿心脏、腔性结构 aReveal |
| 2.15 | 智颜成像，应用于胎儿容积成像智能化的AIUS功能，通过建立胎儿颜面部骨性标志数据库完成大数据面部骨骼记录，启动AIUS自动识别胎儿面部骨骼，只需一个按键便可快速去除胎儿颜面部遮挡物 |
| 3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |
| 3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |
| 3.3 | 外周血管测量和计算功能 |
| 3.4 | - 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |
| 4.2 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； |
| 4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |
| 4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |
| 4.5 | - 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |
| 5 | 输入/输出信号： |
| 5.1 | 输入：DICOM DATA |
| 5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |
| 7 | 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |

3、系统技术参数及要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 系统通用功能： |
| 1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| ▲1.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 1.5 | 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥12MHz, 从1 MHz 到12 MHz |
| 2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频； |
| 2.3 | 类型：线阵、凸阵 、电子矩阵 |
| ▲2.4 | 可选配纯净波探头≥3把，具有腹部、腔内纯净波单晶体探头支持 |
| 2.5 | 可选配备专业腹部妇产科电子矩阵探头； |
| 2.6 | 电子矩阵探头有效阵元数≥9000 |
| 2.7 | 腹部及妇产科电子矩阵探头（1.0-6.0MHz） 1把 |
| 2.7.1 | 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 1把 |
| 2.7.2 | 血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 1把 |
| 2.7.3 | 腔内微凸阵探头（3.0-10.0MHz） 1把 |
| 2.7.4 | 手持超声仪 1台 |
| 2.8 | 凸阵探头扫描深度≥40cm，线阵探头扫描深度≥14cm。 |
| 2.9 | B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子矩阵：B/PWD |
| 2.10 | 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，并具有声束偏转功能； |
| 3 | 二维显像主要参数： |
| 3.1 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； |
| 3.2 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |
| 3.3 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |
| 3.4 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |
| 3.5 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |
| 4 | 多普勒： |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； |
| 4.2 | 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； |
| 4.6 | Doppler及M型电影回放：48 秒； |
| 4.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |
| 4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； |
| 4.9 | 零位移动： 8 级； |
| 4.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |
| 4.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 5 | 彩色多普勒： |
| 5.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |
| 5.2 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |
| 5.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |
| 5.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 中文操作手册 |
| 6 | 超声功率输出调节： |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调 |
| 7 | 记录装置： |
| 7.1 | 主机硬盘容量≥1T（1024GB） |
| 7.2 | USB图像存储 |
| 7.3 | USB接口≥6个，用于图像传输 |
| 8 | 技术手册： |

（2）品目号1-2  全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 数量：1套

1、设备用途:主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 2、 主要技术参数及要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 主机成像系统： |
| ▲1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| ▲1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| 1.3 | 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 |
| 1.4 | 脉冲优化处理技术 |
| 1.5 | 海量并行处理技术 |
| 1.6 | 自适应增益补偿技术 |
| 1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； |
| 1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 1.9 | 脉冲反向谐波成像单元； |
| 1.10 | 彩色多普勒成像技术； |
| 1.11 | 彩色多普勒能量图技术； |
| 1.12 | 方向性能量图技术 |
| 1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； |
| 1.14 | 动态范围≥320dB |
| ▲1.15 | 数字化通道≥7,000,000 |
| 1.16 | 智能全程聚焦技术； |
| 1.17 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |
| 1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |
| 1.19 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |
| 1.20 | 实时二同步 /三同步能力； |
| 1.21 | - 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； |
| - 2.先进成像技术： |  |
| 2.1 | 造影成像技术 |
| 2.1.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |
| 2.1.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |
| 2.1.3 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |
| 2.3 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |
| 2.4 | 弹性成像技术 |
| 2.4.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |
| 2.4.2 | 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 |
| 2.4.3 | 具备浅表及腔内弹性成像 |
| 2.5 | 剪切波定量技术 |
| 2.5.1 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |
| 2.5.2 | - 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 |
| 2.5.3 | 取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm |
| 2.5.4 | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量 |
| 2.5.5 | 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 |
| 2.5.6 | - 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |
| 2.6 | 具备智能多普勒血管检查技术 |
| 2.6.1 | 单键优化二维、多普勒图像质量 |
| 2.6.2 | 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 |
| 2.7 | 超声声速自动校正技术 |
| 2.8 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 |
| 2.9 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 |
| ▲2.10 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用。 |
| 2.11 | 具有实时微血管成像技术。 |
| 3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |
| 3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |
| 3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |
| 3.3 | 外周血管测量和计算功能 |
| 3.4 | - 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |
| 4.2 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； |
| 4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |
| 4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |
| 4.5 | - 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |
| 5 | 输入/输出信号： |
| 5.1 | 输入：DICOM DATA |
| 5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |
| 7 | 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。 |

3、系统技术参数及要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 系统通用功能： |
| 1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |
| ▲1.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 1.5 | 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz |
| 2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频； |
| 2.3 | 类型：线阵、凸阵 |
| ▲2.4 | 可选配纯净波探头≥3把，具有腹部、浅表、腔内、纯净波单晶体探头支持 |
| 2.5 | 腹部及妇产科电子矩阵探头（1.0-6.0MHz） 1把 |
| 2.5.1 | 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 1把 |
| 2.5.2 | 血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz） 1把 |
| 2.5.3 | 血管线阵探头（3.0-12.0MHz） 1把 |
| 2.5.4 | 腔内微凸阵探头（3.0-10.0MHz） 1把 |
| 2.6 | 凸阵探头扫描深度≥40cm，线阵探头扫描深度≥14cm。 |
| 2.7 | B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; |
| 2.8 | 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，并具有声束偏转功能； |
| 3 | 二维显像主要参数： |
| 3.1 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节； |
| 3.2 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |
| 3.3 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; |
| 3.4 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |
| 3.5 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |
| 4 | 频谱多普勒： |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； |
| 4.2 | 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； |
| 4.6 | Doppler及M型电影回放：48 秒； |
| 4.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |
| 4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； |
| 4.9 | 零位移动： 8 级； |
| 4.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |
| 4.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 5 | 彩色多普勒： |
| 5.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |
| 5.2 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |
| 5.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |
| 5.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； |
| 6 | 超声功率输出调节： |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调 |
| 7 | 记录装置： |
| 7.1 | 主机硬盘容量≥1T（1024GB） |
| 7.2 | USB图像存储 |
| 7.3 | USB接口≥6个，用于图像传输 |
| 8 | 技术手册： |

（3）品目号1-3 高集成彩色多普勒超声诊断系统 数量：1台

1、设备用途:用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、外周血管等。

- 2、技术参数及要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.主机系统性能概括 |
| 1.1 | 显示器及操作系统 |
| 1.1.1 | 15寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器 |
| 1.1.2 | 智能化操作平台 |
| 1.1.3 | 瞬间待机启动系统 |
| ▲1.1.4 | 环境亮度自感应控制 |
| 1.1.5 | 全方位人机工程学 |
| 1.2 | 主机系统 |
| 1.2.1 | 新一代全数字高集成宽频带声束形成器 |
| ▲1.2.2 | 数字化通道数>=500,000 |
| 1.2.3 | 动态范围>=170dB，可视可调 |
| 1.2.4 | LGC侧向增益补偿技术 |
| 1.2.5 | 具备智能扫查助手，按照预设扫查流程，按照一定扫描顺序，获得一系列系统既定要求的切面，增加临床操作的可重复性和实现临床标准化操作的系统 |
| 1.3 | 二维灰阶成像（部件）单元 |
| 1.3.1 | 纯净波单晶体探头技术 (Pure Wave Technology)，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善 |
| 1.3.2 | 空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术，多级别可调 |
| 1.3.3 | 磁共振相素优化技术（XRES），高清晰斑点噪声抑制，分多级别可调 |
| 1.3.4 | 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节等多种图像优化参数 |
| 1.3.5 | 实时自动持续优化TGC，增益调节（AutoScan ） |
| 1.3.6 | 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。 |
| 1.3.7 | 双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像 |
| 1.3.8 | 实时和非实时高分辨率放大 |
| 1.3.9 | 支持扩展成像（Trapezoid），实现心尖处宽视野成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率 |
| 1.3.10 | 具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影 |
| 1.4 | 频谱多普勒显示及分析系统 |
| 1.4.1 | 智能多普勒技术自动调节声束角度，自动调整范围(-60°— 60°) |
| 1.4.2 | 自适应多普勒技术减少噪声、伪像 |
| ▲1.4.3 | HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头（附图证明） |
| 1.4.4 | iSCAN智能优化技术自动优化Doppler频谱 |
| 1.4.5 | 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像 |
| 1.4.6 | 取样容积宽度及位置范围：宽度 0.9mm至27.1mm多级可调； |
| 1.5 | 彩色血流成像（部件）单元 |
| 1.5.1 | 超宽频带血流技术 |
| 1.5.2 | 自适应彩色多普勒技术 |
| 1.5.3 | iSCAN智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。 |
| 1.5.4 | 二维和彩色对比显像 |
| 1.5.5 | 实时双幅对比成像 |
| 1.5.6 | 实时彩色血流M型 |
| 1.5.7 | 彩色能量调制成像（CPA） |
| 1.6 | 组织多普勒成像（TDI） |
| 1.6.1 | 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像，深度17cm，角度75°，取样框覆盖所有扫查区域时帧频＞100 |
| 1.6.2 | 专业TDI测量软件包 |
| 1.6.3 | 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示 |
| 1.6.4 | 动态组织追踪取样 |
| 1.7 | 二次谐波成像（自然组织谐波成像） |
| 1.7.1 | PIH脉冲反相谐波技术 |
| 1.7.2 | SonoCT和XRES技术支持自然组织谐波成像 |
| 1.8 | 造影成像 |
| 1.8.1 | 低机械指数造影成像 |
| 1.8.2 | 闪烁造影成像 |
| 1.8.3 | 组织谐波、能量调制及脉冲反向谐波支持造影成像 |
| 1.8.4 | XRES技术支持造影谐波成像 |
| 1.8.5 | 支持凸阵及线阵探头 |
| 1.9 | 负荷超声成像(内置一体化) |
| 1.10 | 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量 |
| 2 | 测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式) |
| 2.1 | 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等； |
| 2.2 | 特殊测量: 3D距离、面积、体积等; |
| 2.3 | 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算); |
| 2.4 | 产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等； |
| 2.5 | 外周血管测量 |
| 2.6 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.7 | 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析 |
| 3 | 图像存储与（电影）回放重显单元 |
| 4 | 参考信号：心电图和生理信号 |
| 4.1 | 外接三导联心电信号输入 |
| 4.2 | 外接其它设备（如监护仪）心电信号输入 |
| 4.3 | 两个生理信号输入通道 |
| 5 | DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式 |
| 6 | 记录装置：USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像 |

3、系统技术参数及要求

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 监视器：>=15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调 |
| 1.2 | 探头接口选择>=2种，并且所有支持探头不需转接即可插拔使用 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头 |
| 2.2 | 二维及多普勒(B/D) 兼用 |
| 2.3 | 类型：凸阵、线阵 |
| ▲3 | 二维成像主要参数： |
| 3.1 | 扫描：纯净波电子凸阵探头：超声频率1-5MHz 超宽频带线阵探头：超声频率5-12MHz 超宽频带线阵探头：超声频率3-12MHz |
| 3.2 | 扫描速率：凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率>=25帧/秒 |
| 3.3 | 扫描深度：1-30cm |
| 3.4 | 声束聚焦：发射>=8段，接收自动连续聚焦 |
| 3.5 | 探头谐波成像频率个数>=2 |
| 3.6 | 回放重现：灰阶图像回放>=500幅 |
| 3.7 | 预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.8 | 增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段>=8，LGC分段>=2 |
| 4 | 频普多普勒 |
| 4.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头） |
| 4.2 | 多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW |
| 4.3 | 最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s |
| 4.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |
| 4.5 | 显示方式：B/D，M/D，D |
| 4.6 | 电影回放：>=180秒 |
| 4.7 | 零位移动：>=6级 |
| 4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.9-27.1mm; 分级可调 |
| 4.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择 |
| 4.10 | 显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位 |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示; |
| 5.2 | 实时双副对比显像 |
| 5.3 | 彩色显示角度：20-90度选择 |
| 5.4 | 彩色显示帧数：凸阵，全视野，17cm深度，帧频>=10帧/秒 |
| 5.5 | 组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒 |
| 5.6 | 显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20” |
| 5.7 | 显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比 |
| 5.8 | 彩色增强功能：组织多普勒(TDI) |
| 5.9 | 双同步和三同步模式下独立声束偏转技术 |
| 6 | 超声图像及病案管理系统 |
| 6.1 | 动态图像采集，存储，一次连续采集>=500幅 |
| 6.2 | 同屏图像显示25画面 |
| 6.3 | 同屏电影回放>=9画面，可调回放速度 |
| 6.4 | 可连续存储动态录像最长时间≥420秒 |
| 6.5 | 存储图像及文档：USB闪存设备 |
| 7 | 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择>=8级可调 |
| 8 | 专用三探头接口台车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，所有探头接口均一样。 |

（4）品目号1-4     胸阻抗断层成像仪      数量：1套

1、设备用途: 主要用重症医学二科部门使用。

- 2、技术参数及要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 应用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像。 |
| 2 | 该设备应用无创彩色影像显示技术。 |
| ▲3 | - 该设备可实现床边实时监测患者肺部气体分布和动态变化规律。 |
| 4 | - 该设备可通过影像色彩变化显示气体进、出动态变化。 |
| 5 | - 该设备可显示任意时间点间电极平面内气体含量变化的区域性信息。 |
| 6 | 该设备可显示电极平面内呼气末肺容量短期变化的区域信息。 |
| ▲7 | - 肺内通气变化的区域信息以以下形式显示：实时横截面电阻抗动态图像，横截面电阻抗状态图像，实时电阻抗波形，信息数值化显示，信息趋势化显示。 |
| 8 | - 该设备具有影像数据分析功能，可在趋势数据中选择任意两个时刻进行图像比较分析。 |
| 9 | - 该设备具备高级数据处理软件，具有以下功能：患者信息录入，患者数据记录，事件标记功能，数据回顾功能，文件夹管理，高帧采样（最高50Hv），滤波器设置，切点频率设置，手动调节功能。 |
| 10 | - 该设备可用于胸围70cm到150cm的患者。 |
| 11 | - 为方便移动，该设备的重量低于50KG。 |
| 12 | - 能在给予病人机械通气的同时，实时监测病人肺部气体含量变化情况。 |
| ▲13 | 该设备通过数据线的链接能与的呼吸机共享潮气量参数及容量-时间波形，并显示于该设备屏幕。 |
| 14 | - 图像显示屏≥17寸。 |
| 15 | - 显示图形分辨率应大于等于1440 x 900 像素，对比度最小500 : 1，可视角度130。 |
| 16 | - 主电源额定电压和频率范围为100 V 至 240 V， 50/60 Hz。 |
| 17 | - 电流消耗不得超过1.3A。 |
| 18 | - 功率消耗不得超过150W。 |
| 19 | - 该设备电极缚带为导电硅胶材料。 |
| 20 | 为保证数据的传输与储存，要求具备USB接口≤2个。 |
| 21 | - 为保证数据的传输与储存，要求具备RS232接口≤2个。 |

| - 配置清单： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电极缚带和电缆 | 4套 |

备注： 本项目对于设计原理不同的产品，在符合整机配置要求的前提下，只要能满足临床所提出的功能需求，经专家评委会认可后，可视为符合上述技术规格要求。

其他：请提供产品的出厂技术参数表，请补充说明未提及参数及功能和其优势项目（例如：取得如FDA或CE等认证、提供已装机医院清单等）以作为选择的参考。

- 三、技术服务要求：

1、如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交  1 天，按迟交货物金额的  5  %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  40  %。

2、如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的  5  %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天以上（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

3、若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的  20  %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

4、如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，乙方应向甲方支付  1000  元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

5、甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  5  %支付逾期付款违约金。

6、该招标设备须为全新并均应保证正常工作6年以上，全年设备无故障率应达98%以上，无故障率在98%—90%之间保修期按1：3延长保修期；无故障率在89%—80%之间按1：5延长保修期；无故障率低于80%予以退货。

7、结合安装调试，卖方专业技术人员应免费对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作；卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

8、卖方应向买方提供以下中文技术资料1套，其费用包括在投标价格中：

a. 设备的出厂检验报告

b. 合格证书

c. 装箱单

d. 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

e. 技术说明书

f. 使用说明书

g. 安装、维修及操作手册及公开维修密码、软件备份光盘

h. 零部件目录

i. 配置清单、分项价格及耗材价格

j. 备品备件易耗件清单

k. 合同中要求的其他文件资料。

9、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

10、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后五年内主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

11、验收标准和验收方法：

11.1验收标准：产品质量应达到设计要求，招标文件及合同中要求的所有配置应符合要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。计量设备应能通过计量部门的验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

11.2 验收方法：

11.2.1 出厂检验：卖方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱。

11.2.2 进口商检：若进口货物卖方应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。

11.2.3 安装调试检验：设备安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给买方。

11.2.4 最终验收：设备安装、调试结束后卖方负责并会同买方及有关专家按11.1款验收标准进行联合验收。需有买方的设备安装验收报告单、且必须经买方医用材料与设备服务中心工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字即为验收完成。保修期从买方设备安装验收报告单签署时间算起。

12、质量保证期及维修服务

12.1本次投标的所有产品免费保修≥贰年。投标人应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务的单位（该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等）出具的售后服务证明材料（包含服务条款、保修年限等）。质保期外不收取任何维修费用、差旅费，仅收取配件费。（保修期不满足要求视为未实质性响应招标文件）

12.2故障响应时间：产品生产厂家在国内设有正规维修站，福建省内有常驻工程技术人员，确保仪器运行正常（列出维修公司地址、人员名单及联系电话）。

a.在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后须给予明确的答复，并在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报买方备案，若 48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供买方使用。其中发生一切费用由卖方承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，卖方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

b.为保证买方设备的正常运行，卖方应根据设备运行状况提供每年4次以上的定期预防性维护保养,并提供详细检测内容和检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目需详细记录，相关文件交买方存档。卖方视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

c. 免费保修即将到期前，卖方需对设备做全面巡检保养，保证设备的正常工作状态，并完成巡检报告交院方存档。

d. 保修期满后，卖方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，报修响应时间2小时，到场时间8小时。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。列出消耗品价格清单并保证二年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。产品免费提供终身的软件升级,提供硬件升级折扣，投标价一年内有效。

13、本标书中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

- 四、其他：

1. 投标人应提供其投标货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国际认证机构的证明材料。招标人有权要求投标人提供最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。若有虚假应标，一经查出即作废标处理。

2. 列明选配件清单及单价（如有时）。

3、在中华人民共和国境内设有备品备件保税库（注明详细地址），且备品配件可保证供应10年以上。

- 五、以上条款由招标人全权解释。

- 附页1                   招标代理服务费承诺书

承诺书号：

致：福州华腾招标有限公司

我们在贵司组织的彩色多普勒超声诊断系统采购国际招标项目招标中投标（招标文件编号：2086-194GJ2019075），如获中标。我们保证按招标文件的规定，以转账的方式，向贵方缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或在设备买方付给卖方的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：                 电话：

传真：                 日期：

注：

缺少此承诺书将导致投标文件被拒绝。

附：招标代理服务收费标准：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

中标金额（万元）           收费费率标准

100以下                        1.50%

100~500                         1.10%

500~1000                        0.80%

1000~5000                       0.50%

招标文件中英文如有差异，以中文为主